ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 05-03-2024 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO |  |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO |  |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO |  |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - O serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição refere-se à atividade de reparo e restabelecimento das funcionalidades adequadas de dispositivos utilizados para medição de PRESSÃO, TEMPERATURA, NÍVEL, VAZÃO, GRANDEZAS ELÉTRICAS ETC. Essa forma de manutenção é UTILIZADA em resposta a falhas identificadas, visando corrigir defeitos, substituir componentes danificados e assegurar a EXATIDÃO, LINEARIDADE e confiabilidade METROLÓGICA do instrumento.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para realização do serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição. O serviço em epígrafe será utilizado para dar aos instrumentos a confiabilidade metrológica necessária para disponibilizá-los para aplicação na rede de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição deverá seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - Não aplicável.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO (CONFORME TABELA 1)

| Nº | IMAGEM ILUSTRATIVA | CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO | PREÇO UNIT (R$) | QTDE | PREÇO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Transdutor de tensão elétrica Marca: Secon. Modelo: V420ADC-220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 0~7 Vdc Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Saída em corrente com falha. Emite apenas 0 mA, independentemente do valor medido na entrada. |  | 01 und |  |
|  |  | Transdutor de tensão elétrica Marca: Secon. Modelo: V420ADC-220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 4~20 mA Faixa de transmissão de saída: 0~25 Vdc Descrição resumida do defeito: - Causa curto quando está no loop 4~20mA |  | 01 und |  |
|  |  | Indicador digital de tensão elétrica Marca: Secon. Modelo: MV-10.420.220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 4~20 mA Faixa de indicação de saída: 0~7 Vdc Descrição resumida do defeito: - Display de segmentos não acende após energizar o instrumento. |  | 01 und |  |
|  |  | Indicador digital de tensão elétrica Marca: Secon. Modelo: MV-10.420.220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 4~20 mA Faixa de indicação de saída: 0~7 Vdc Descrição resumida do defeito: - Display de segmentos apresenta apenas a saída em fundo de escala (7 Vdc), independente da entrada. |  | 01 und |  |
|  |  | Transdutor de corrente elétrica Marca: Secon. Modelo: T420ACD-220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 0~1 Adc Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Saída do instrumento está com a polaridade de circulação de corrente invertida. Valor da corrente de saída está desproporcional ao valor da entrada (sem linearidade). |  | 01 und |  |
|  |  | Indicador digital de corrente elétrica Marca: Secon. Modelo: MC-10.420.220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 4~20 mA Faixa de indicação de saída: 0~1 Adc Descrição resumida do defeito: - Display de segmentos não acende após energizar o instrumento. |  | 01 und |  |
|  |  | Fonte de alimentação chaveada Marca: Siemens. Modelo: Sitop Power Flexi (6EP1353-2BA00) Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 0~2,5 Vdc Faixa de ajuste de saída: 0~52 Vdc @ 0~10 Adc (120 W) Descrição resumida do defeito: - Fonte não suporta carga de consumo (não estabiliza a tensão e a corrente de saída). |  | 02 und |  |
|  |  | Analisador portátil de concentração de odorante em gás natural. Marca: Axel Semrau. Modelo: Odorhandy + Tipo: célula eletroquímica. Faixa de alimentação elétrica: bateria interna recarregável @ 4,8 Vdc Faixa de medição de THT: 0~100 mg/m3 Descrição resumida do defeito: - Mal contato no sensor eletroquímico (o simples fato de tocar no sensor provoca variações bruscas no valor de saída). |  | 01 und |  |
|  |  | Transmissor indicador de nível Princípio de medição: radar de onda guiada Marca: Ametek Drexelbrook Série: TDR Impulse Modelo da célula eletrônica: T-1-3-0-0 Modelo elemento primário (haste coaxial): GW-D1-1-B-A0-0-01100 Faixa de alimentação elétrica: 13~30 Vdc Faixa de medição de entrada: 0~1100 mm Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - LCD não acende quando instrumento é energizado. Saída em corrente com falha. Instrumento possui um módulo interno selado de alimentação elétrica (similar a uma fonte) que necessita reparo. |  | 04 und |  |
|  |  | Transmissor ind. de pressão diferencial Princípio de medição: capacitivo Marca: Siemens. Mod.: Sitrans DS III/P410 Faixa de alimentação elétrica: 10,5~30 Vdc Faixa de medição de entrada: 0~2000 mbar Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - LCD não acende quando instrumento é energizado. Saída em corrente com falha. |  | 01 und |  |
|  |  | Transmissor de pressão cego Princípio de medição: piezoresistivo Marca: Jumo. Modelo: dTrans p33 Faixa de alimentação elétrica: 11~28 Vdc Faixa de medição de entrada: 0~ 250 bar Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Saída em corrente com falha. No início da faixa de medição (0 bar), a saída esperada seria de 4 mA, porém o instrumento apresenta 16 mA para uma entrada 0 bar. |  | 01 und |  |
|  |  | Detector de Vazamento de Gás Marca: Instrutherm. Modelo: DFG-5000 Faixa de alimentação elétrica: 02 pilhas recarregáveis NCM 14.500 3,6V 750 mAh Descrição resumida do defeito: - Pilhas de alimentação elétrica estão com a vida útil já comprometida. Deverão ser fornecidas 02 pilhas de especificação similar para cada unidade e realizada a substituição utilizando estação de solda. |  | 05 und |  |
|  |  | Multímetro Digital Marca: Fluke. Modelo: 17B+ Faixa de alimentação elétrica: 02 pilhas AA Faixa de medição de entrada: 0~1000 Vac Descrição resumida do defeito: - Medição de tensão alternada está defeituosa. Medição das outras grandezas elétricas funciona normalmente. |  | 01 und |  |
|  |  | Bomba hidráulica para calibração Tipo: operação manual por volante Marca: Naka. Capacidade de geração: 700 kgf/cm2 Descrição resumida do defeito: - Bomba com pequeno vazamento em uma das vedações (a partir de 15 kgf/cm2). |  | 01 und |  |
|  |  | Medidor de vazão Princípio de medição: ultrassônico Marca: SICK. Modelo: FlowSICK600 Faixa de alimentação elétrica: 12~28,8 Vdc Faixa de medição de entrada: 0~2500 m3/h Faixa de transmissão saída: pulsos de HF Descrição resumida do defeito: - LCD do instrumento apagado. Apenas a indicação está comprometida, o resto das funções opera normalmente. |  | 01 und |  |
|  |  | Computador de vazão Marca: Emerson. Modelo: Floboss 107 Faixa de alimentação elétrica: 8~30 Vdc Faixa de medição de entrada: pulsos HF/LF Descrição resumida do defeito: - Módulos da CPU e I/O sofreram um ataque de formigas enquanto estavam instalados em campo, apresentando falha. |  |  |  |
|  |  | Computador de vazão Marca: Emerson. Modelo: Floboss 107 Faixa de alimentação elétrica: 8~30 Vdc Faixa de medição de entrada: pulsos HF/LF Descrição resumida do defeito: - Módulos da CPU e I/O sofreram vandalismo enquanto estavam instalados em campo, apresentando falha na contabilização de pulsos. |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL (R$) |  |  |  |  |  |

- OUTROS REQUISITOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

  - AVALIAÇÃO

    - Caso necessário, a avaliação dos instrumentos para composição da planilha de preços unitários e apresentação de proposta técnico-comercial deverá ser realizada na sede da SERGAS, onde os dispositivos estarão disponibilizados por um prazo de 5 dias úteis. A SERGAS também disponibilizará os manuais do usuário fornecidos pelos fabricantes.

  - PRAZO

    - Todos os Manômetros devem

DE EXECUÇÃO

    - O prazo para realização dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura da Autorização de Serviço.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos ou falhas

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.