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1. DEFINIÇÕES 
1.1. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO REFERE-SE À ATIVIDADE DE REPARO E RESTABELECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES ADEQUADAS DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO, TEMPERATURA, NÍVEL, VAZÃO, GRANDEZAS ELÉTRICAS ETC. ESSA FORMA DE MANUTENÇÃO É UTILIZADA EM RESPOSTA A FALHAS IDENTIFICADAS, VISANDO CORRIGIR DEFEITOS, SUBSTITUIR COMPONENTES DANIFICADOS E ASSEGURAR A EXATIDÃO, LINEARIDADE E CONFIABILIDADE METROLÓGICA DO INSTRUMENTO. 

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para realização do serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição. O serviço em epígrafe será utilizado para dar aos instrumentos a confiabilidade metrológica necessária para disponibilizá-los para aplicação na rede de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição deverá seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não aplicável.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. Não aplicável.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:
4.1.1. Não aplicável.

4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO (CONFORME TABELA 1)

	Nº
	IMAGEM ILUSTRATIVA
	CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
	PREÇO UNIT (R$)
	QTDE
	PREÇO (R$)

	
	[image: ]
	Transdutor de tensão elétrica
Marca: Secon. Modelo: V420ADC-220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 0~7 Vdc
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- Saída em corrente com falha. Emite apenas 0 mA, independentemente do valor medido na entrada.
	
	01 und
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	Transdutor de tensão elétrica
Marca: Secon. Modelo: V420ADC-220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 4~20 mA
Faixa de transmissão de saída: 0~25 Vdc
Descrição resumida do defeito:
- Causa curto quando está no loop 4~20mA
	
	01 und
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	Indicador digital de tensão elétrica
Marca: Secon. Modelo: MV-10.420.220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 4~20 mA
Faixa de indicação de saída: 0~7 Vdc
Descrição resumida do defeito:
- Display de segmentos não acende após energizar o instrumento.
	
	01 und
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	Indicador digital de tensão elétrica
Marca: Secon. Modelo: MV-10.420.220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 4~20 mA
Faixa de indicação de saída: 0~7 Vdc
Descrição resumida do defeito:
- Display de segmentos apresenta apenas a saída em fundo de escala (7 Vdc), independente da entrada.
	
	01 und
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	Transdutor de corrente elétrica
Marca: Secon. Modelo: T420ACD-220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 0~1 Adc
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- Saída do instrumento está com a polaridade de circulação de corrente invertida. Valor da corrente de saída está desproporcional ao valor da entrada (sem linearidade).
	
	01 und
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	Indicador digital de corrente elétrica
Marca: Secon. Modelo: MC-10.420.220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 4~20 mA
Faixa de indicação de saída: 0~1 Adc
Descrição resumida do defeito:
- Display de segmentos não acende após energizar o instrumento.
	
	01 und
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	Fonte de alimentação chaveada
Marca: Siemens. Modelo: Sitop Power Flexi (6EP1353-2BA00)
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 0~2,5 Vdc 
Faixa de ajuste de saída: 0~52 Vdc @ 0~10 Adc (120 W)
Descrição resumida do defeito:
- Fonte não suporta carga de consumo (não estabiliza a tensão e a corrente de saída).
	
	02 und
	

	
	[image: ODOR HANDY PLUS - Premac]
	Analisador portátil de concentração de odorante em gás natural.
Marca: Axel Semrau. Modelo: Odorhandy +
Tipo: célula eletroquímica.
Faixa de alimentação elétrica: bateria interna recarregável @ 4,8 Vdc
Faixa de medição de THT: 0~100 mg/m3
Descrição resumida do defeito:
- Mal contato no sensor eletroquímico (o simples fato de tocar no sensor provoca variações bruscas no valor de saída).
	
	01 und
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	Transmissor indicador de nível
Princípio de medição: radar de onda guiada
Marca: Ametek Drexelbrook
Série: TDR Impulse
Modelo da célula eletrônica: T-1-3-0-0
Modelo elemento primário (haste coaxial): 
GW-D1-1-B-A0-0-01100
Faixa de alimentação elétrica: 13~30 Vdc
Faixa de medição de entrada: 0~1100 mm
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- LCD não acende quando instrumento é energizado. Saída em corrente com falha. Instrumento possui um módulo interno selado de alimentação elétrica (similar a uma fonte) que necessita reparo.
	
	04 und
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	Transmissor ind. de pressão diferencial
Princípio de medição: capacitivo
Marca: Siemens. Mod.: Sitrans DS III/P410
Faixa de alimentação elétrica: 10,5~30 Vdc
Faixa de medição de entrada: 0~2000 mbar
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- LCD não acende quando instrumento é energizado. Saída em corrente com falha.
	
	01 und
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	Transmissor de pressão cego
Princípio de medição: piezoresistivo
Marca: Jumo. Modelo: dTrans p33
Faixa de alimentação elétrica: 11~28 Vdc
Faixa de medição de entrada: 0~ 250 bar
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- Saída em corrente com falha. No início da faixa de medição (0 bar), a saída esperada seria de 4 mA, porém o instrumento apresenta 16 mA para uma entrada 0 bar.
	
	01 und
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	Detector de Vazamento de Gás
Marca: Instrutherm. Modelo: DFG-5000
Faixa de alimentação elétrica: 02 pilhas recarregáveis NCM 14.500 3,6V 750 mAh
Descrição resumida do defeito:
- Pilhas de alimentação elétrica estão com a vida útil já comprometida. Deverão ser fornecidas 02 pilhas de especificação similar para cada unidade e realizada a substituição utilizando estação de solda.
	
	05 und
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	Multímetro Digital
Marca: Fluke. Modelo: 17B+
Faixa de alimentação elétrica: 02 pilhas AA
Faixa de medição de entrada: 0~1000 Vac
Descrição resumida do defeito:
- Medição de tensão alternada está defeituosa. Medição das outras grandezas elétricas funciona normalmente.
	
	01 und
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	Bomba hidráulica para calibração
Tipo: operação manual por volante
Marca: Naka.
Capacidade de geração: 700 kgf/cm2
Descrição resumida do defeito:
- Bomba com pequeno vazamento em uma das vedações (a partir de 15 kgf/cm2).
	
	01 und
	

	
	[image: Medição do consumo de gás em navios para GNL - Fluxos de energia | SICK]
	Medidor de vazão
Princípio de medição: ultrassônico
Marca: SICK. Modelo: FlowSICK600
Faixa de alimentação elétrica: 12~28,8 Vdc
Faixa de medição de entrada: 0~2500 m3/h
Faixa de transmissão saída: pulsos de HF
Descrição resumida do defeito:
- LCD do instrumento apagado. Apenas a indicação está comprometida, o resto das funções opera normalmente.
	
	01 und
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	Computador de vazão
Marca: Emerson. Modelo: Floboss 107
Faixa de alimentação elétrica: 8~30 Vdc
Faixa de medição de entrada: pulsos HF/LF
Descrição resumida do defeito:
- Módulos da CPU e I/O sofreram um ataque de formigas enquanto estavam instalados em campo, apresentando falha.
	
	
	

	
	[image: ]
[image: ]
	Computador de vazão
Marca: Emerson. Modelo: Floboss 107
Faixa de alimentação elétrica: 8~30 Vdc
Faixa de medição de entrada: pulsos HF/LF
Descrição resumida do defeito:
- Módulos da CPU e I/O sofreram vandalismo enquanto estavam instalados em campo, apresentando falha na contabilização de pulsos.
	
	
	

	PREÇO GLOBAL (R$)
	



5. OUTROS REQUISITOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 
5.1. AVALIAÇÃO
5.1.1. Caso necessário, a avaliação dos instrumentos para composição da planilha de preços unitários e apresentação de proposta técnico-comercial deverá ser realizada na sede da SERGAS, onde os dispositivos estarão disponibilizados por um prazo de 5 dias úteis. A SERGAS também disponibilizará os manuais do usuário fornecidos pelos fabricantes.

5.2. PRAZO
5.2.1. Todos os Manômetros devem 
 DE EXECUÇÃO
5.2.2. O prazo para realização dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura da Autorização de Serviço.

5.3. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.3.1. Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos ou falhas 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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