ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | ORIGINAL REVISÃO DO ITEM 4.1.8.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 04/07/2023 | # 29/08/2023 |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # A. MAGNO | # A. MAGNO |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # JOÃO LUIZ |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - mISTURA PADRÃO É UM GÁS UTILIZADO PARA AFERIÇÕES PERIÓDICAS DO CROMATOGRAFO DE ANALISE DE ODORANTE, CONTENDO A CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE, BLENDA THT\TBM\H2S, DE REFERENCIA COM BASE NA FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS (cog) ADOTADA PELA SERGAS.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de mistura padrão THT\TBM\H2S com balanço em nitrogênio. Os materiais em epígrafe serão utilizados como gás de referência para aferição e ajustes do cromatografo de análise de odorante em operação na Sergas, visando garantir sua confiabilidade e continuidade operacional durante as rotinas de verificação da concentração de odorante no gás natural distribuído pela SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção de mistura padrão THT\TBM\H2S – balanço nitrogênio deverá seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Resolução 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

    - Internacionais

      - ISO 6142

      - ISO 9001.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO GÁS PADRÃO PARA CROMATÓGRAFO

    - Tipo de cilindro: ALG ou similar capaz de manter a estabilidade da mistura padrão;

    - Quantidade de cilindros: 01 unidade;

    - O Cilindro deverá ser fornecido pela CONTRATADA em regime de locação.

    - Volume de gás padrão a ser fornecido: 0,8 m3;

    - Conexão: WM no. 8 CGA 660;

    - Validade da mistura padrão: 12 meses (01 ano);

    - Pressão: 120 Kgf/cm²

    - Composição da mistura padrão:

      - Tetrahidrotiofeno (THT):                              10,5 mg/m³

      - Terc Butil Mercaptana (TBM):                      4,5 mg/m³

      - Sulfeto de Hidrogênio (H2S):                        4,0 mg/m3

      - Nitrogênio (N2):                                               Balanço

- OUTROS REQUISITOS DO GÁS PADRÃO PARA CROMATÓGRAFO

  - Certificação

    - O fornecimento da mistura padrão THT/TBM\H2S balanço nitrogênio deve ser acompanhado dos Certificados de Garantia da Qualidade, rastreável conforme certificado de calibração da RBC-INMETRO, estando reportada a incerteza relativa, fator de abrangência e nível de confiança para o cálculo da incerteza.

    - Todas as especificações e características exigidas para este produto deverão estar comprovadas através da FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ), que deverá obrigatoriamente ser enviada juntamente com o carregamento do produto.

    - Todos os materiais devem estar certificados conforme a Norma ISO 9001.

  - Garantias e Assistência

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.