ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A | ORIGINAL (ANO 2024) REVISÃO PARA CONTEMPLAR INSTRUMENTOS DO ANO 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 05-03-2024 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO | # AFONSO |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO | # ALBERTO |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - O serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição refere-se à atividade de reparo e restabelecimento das funcionalidades adequadas de dispositivos utilizados para medição de PRESSÃO, TEMPERATURA, NÍVEL, VAZÃO, GRANDEZAS ELÉTRICAS ETC. Essa forma de manutenção é UTILIZADA em resposta a falhas identificadas, visando corrigir defeitos, substituir componentes danificados e assegurar a EXATIDÃO, LINEARIDADE e confiabilidade METROLÓGICA do instrumento.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para realização do serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição. O serviço em epígrafe será utilizado para dar aos instrumentos a confiabilidade metrológica necessária para disponibilizá-los para aplicação na rede de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição deverá seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - Não aplicável.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO (CONFORME TABELA 1)

| Nº | IMAGEM ILUSTRATIVA | CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO | PREÇO UNIT (R$) | QTDE | PREÇO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Transmissor de pressão diferencial Princípio de medição: capacitivo Marca: Siemens. Mod.: Sitrans DS III/P410 Faixa de alimentação elétrica: 10,5~30 Vcc Faixa de medição de entrada: 0~2000 mbar Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - LCD com segmentos apagados. Saída em corrente funciona adequadamente. |  | 01 und |  |
| 2 |  | Controlador de sistema de odorização Marca: Mirbla. Modelo: FL500 Faixa de alimentação elétrica: 12 Vcc Descrição resumida do defeito: - LCD com baixa visibilidade, dificultando a leitura e operação via IHM. |  | 01 und |  |
| 3 |  | Calibrador digital de pressão Marca: Fluke. Modelo: 717-100G Número de série: 1903139 Faixa de alimentação elétrica: 01 bateria 9V Faixa de medição de entrada: 0~100 psi Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Invólucro (carcaça) do instrumento danificada, devendo ser substituída. |  | 01 und |  |
| 4 |  | Calibrador digital de pressão Marca: Fluke. Modelo: 717-500G Número de série: 3966310 Faixa de alimentação elétrica: 01 bateria 9V Faixa de medição de entrada: 0~500 psi Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Indicação de pressão do instrumento não zera após pressionar o botão “ZERO”. |  | 01 und |  |
| 5 |  | Calibrador digital de pressão Marca: Fluke. Modelo: 717-500G Número de série: 3672017 Faixa de alimentação elétrica: 01 bateria 9V Faixa de medição de entrada: 0~500 psi Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Invólucro (carcaça) do instrumento danificada, devendo ser substituída. |  | 01 und |  |
| 6 |  | Calibrador digital de pressão Marca: Fluke. Modelo: 717-500G Número de série: 2967215 Faixa de alimentação elétrica: 01 bateria 9V Faixa de medição de entrada: 0~500 psi Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Indicação de pressão não estabiliza. - Invólucro (carcaça) do instrumento danificada, devendo ser substituída. |  | 01 und |  |
| 7 |  | Transdutor de tensão elétrica Marca: Secon. Modelo: V420ADC-220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 0~25 Vdc Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Valor da corrente de saída está desproporcional ao valor da entrada (sem linearidade). |  | 01 und |  |
| 8 |  | Transdutor de tensão elétrica Marca: Secon. Modelo: V420ADC-220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 0~7 Vdc Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Valor da corrente de saída está desproporcional ao valor da entrada (sem linearidade). |  | 01 und |  |
| 9 |  | Transdutor de corrente elétrica Marca: Secon. Modelo: T420ACD-220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 0~0,2 Adc Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - Valor da corrente de saída está zerado, independentemente do valor da entrada (em falha segura/zero vivo). |  | 01 und |  |
| 10 |  | Indicador de tensão elétrica Marca: Secon. Modelo: MV-10.420.220VAC Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac Faixa de medição de entrada: 4~20 mA Faixa de indicação de saída: 0~7 Vdc Descrição resumida do defeito: - Valor indicado na saída fica zerado, independentemente do valor da entrada. |  | 01 und |  |
| 11 |  | Transmissor indicador de pressão Marca: Rosemount. Número de série:98008 Mod. 2051TG4A2B21AB4E2M5 Faixa de alimentação elétrica: 10,5~42 Vcc Faixa de medição de entrada: 0~250 bar Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA Descrição resumida do defeito: - LCD com baixa visibilidade. Saída em corrente funciona adequadamente. |  | 01 und |  |
| 12 |  | Medidor de vazão Princípio de medição: ultrassônico Marca: FMG. Modelo: FMU Número de série: U000023162 Faixa de alimentação elétrica: 12~28,8 Vcc Faixa de medição de entrada: 33~2830m3/h Faixa de transmissão saída: pulsos de HF Descrição resumida do defeito: - Instrumento não comunica com notebook pelo software proprietário via portas USB e RS-485. |  | 01 und |  |
| 13 |  | Multímetro Digital Marca: Fluke. Modelo: 17B+ Faixa de alimentação elétrica: 02 pilhas AA Descrição resumida do defeito: - Conectores que captam a tensão nas extremidades das pilhas falharam por fadiga mecânica. |  | 01 und |  |
| 14 |  | Conversor de volumes Marca: Eagle. Modelo: Xartu/1 Número de série: 014044 Faixa de alimentação elétrica: 7~30 Vcc Descrição resumida do defeito: - Porta de comunicação serial RS-232 COM1 com defeito (não comunica). |  | 01 und |  |
| 15 |  | Conversor de volumes Marca: Eagle. Modelo: Xartu/1 Número de série: 014041 Faixa de alimentação elétrica: 7~30 Vcc Descrição resumida do defeito: - Instrumento sem energizar. LCD com baixa visibilidade. |  | 01 und |  |
| 16 |  | Conversor de volumes Marca: Eagle. Modelo: Xartu/1 Número de série: 015027 Faixa de alimentação elétrica: 7~30 Vcc Descrição resumida do defeito: - Instrumento sem energizar. LCD com baixa visibilidade. |  | 01 und |  |
| PREÇO GLOBAL (R$) |  |  |  |  |  |

- OUTROS REQUISITOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

  - AVALIAÇÃO

    - Caso necessário, a avaliação dos instrumentos para composição da planilha de preços unitários e apresentação de proposta técnico-comercial deverá ser realizada na sede da SERGAS, onde os dispositivos estarão disponibilizados por um prazo de 5 dias úteis. A SERGAS também disponibilizará os manuais do usuário fornecidos pelos fabricantes.

  - PRAZO

    - Todos os Manômetros devem

DE EXECUÇÃO

    - O prazo para realização dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura da Autorização de Serviço.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos ou falhas

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.