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1. DEFINIÇÕES 
1.1. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO REFERE-SE À ATIVIDADE DE REPARO E RESTABELECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES ADEQUADAS DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO, TEMPERATURA, NÍVEL, VAZÃO, GRANDEZAS ELÉTRICAS ETC. ESSA FORMA DE MANUTENÇÃO É UTILIZADA EM RESPOSTA A FALHAS IDENTIFICADAS, VISANDO CORRIGIR DEFEITOS, SUBSTITUIR COMPONENTES DANIFICADOS E ASSEGURAR A EXATIDÃO, LINEARIDADE E CONFIABILIDADE METROLÓGICA DO INSTRUMENTO. 

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para realização do serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição. O serviço em epígrafe será utilizado para dar aos instrumentos a confiabilidade metrológica necessária para disponibilizá-los para aplicação na rede de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O serviço de manutenção corretiva de instrumentos de medição deverá seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não aplicável.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. Não aplicável.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:
4.1.1. Não aplicável.

4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO (CONFORME TABELA 1)

	Nº
	IMAGEM ILUSTRATIVA
	CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
	PREÇO UNIT (R$)
	QTDE
	PREÇO (R$)

	1
	[image: ]
	Transmissor de pressão diferencial
Princípio de medição: capacitivo
Marca: Siemens. Mod.: Sitrans DS III/P410
Faixa de alimentação elétrica: 10,5~30 Vcc
Faixa de medição de entrada: 0~2000 mbar
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- LCD com segmentos apagados. Saída em corrente funciona adequadamente.
	
	01 und
	

	2
	[image: ]
	Controlador de sistema de odorização
Marca: Mirbla. Modelo: FL500
Faixa de alimentação elétrica: 12 Vcc
Descrição resumida do defeito:
-  LCD com baixa visibilidade, dificultando a leitura e operação via IHM.
	
	01 und
	

	3
	[image: ]
	Calibrador digital de pressão
Marca: Fluke. Modelo: 717-100G
Número de série: 1903139
Faixa de alimentação elétrica: 01 bateria 9V
Faixa de medição de entrada: 0~100 psi
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- Invólucro (carcaça) do instrumento danificada, devendo ser substituída.
	
	01 und
	

	4
	[image: ]
	Calibrador digital de pressão
Marca: Fluke. Modelo: 717-500G
Número de série: 3966310
Faixa de alimentação elétrica: 01 bateria 9V
Faixa de medição de entrada: 0~500 psi
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- Indicação de pressão do instrumento não zera após pressionar o botão “ZERO”.
	
	01 und
	

	5
	[image: ]
	Calibrador digital de pressão
Marca: Fluke. Modelo: 717-500G
Número de série: 3672017
Faixa de alimentação elétrica: 01 bateria 9V
Faixa de medição de entrada: 0~500 psi
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- Invólucro (carcaça) do instrumento danificada, devendo ser substituída.
	
	01 und
	

	6
	[image: ]
	Calibrador digital de pressão
Marca: Fluke. Modelo: 717-500G
Número de série: 2967215
Faixa de alimentação elétrica: 01 bateria 9V
Faixa de medição de entrada: 0~500 psi
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
- Indicação de pressão não estabiliza.
- Invólucro (carcaça) do instrumento danificada, devendo ser substituída.
	
	01 und
	

	7
	[image: ]
	Transdutor de tensão elétrica
Marca: Secon. Modelo: V420ADC-220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 0~25 Vdc
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
-  Valor da corrente de saída está desproporcional ao valor da entrada (sem linearidade).
	
	01 und
	

	8
	[image: ]
	Transdutor de tensão elétrica
Marca: Secon. Modelo: V420ADC-220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 0~7 Vdc
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
-  Valor da corrente de saída está desproporcional ao valor da entrada (sem linearidade).
	
	01 und
	

	9
	[image: ]
	Transdutor de corrente elétrica
Marca: Secon. Modelo: T420ACD-220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 0~0,2 Adc
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
-  Valor da corrente de saída está zerado, independentemente do valor da entrada (em falha segura/zero vivo).
	
	01 und
	

	10
	[image: ]
	Indicador de tensão elétrica
Marca: Secon. Modelo: MV-10.420.220VAC
Faixa de alimentação elétrica: 127~220 Vac
Faixa de medição de entrada: 4~20 mA
Faixa de indicação de saída: 0~7 Vdc
Descrição resumida do defeito:
-  Valor indicado na saída fica zerado, independentemente do valor da entrada.
	
	01 und
	

	11
	[image: ]
	Transmissor indicador de pressão
Marca: Rosemount. Número de série:98008
Mod. 2051TG4A2B21AB4E2M5
Faixa de alimentação elétrica: 10,5~42 Vcc
Faixa de medição de entrada: 0~250 bar
Faixa de transmissão de saída: 4~20 mA
Descrição resumida do defeito:
-  LCD com baixa visibilidade. Saída em corrente funciona adequadamente.
	
	01 und
	

	12
	[image: ]
	Medidor de vazão
Princípio de medição: ultrassônico
Marca: FMG. Modelo: FMU
Número de série: U000023162
Faixa de alimentação elétrica: 12~28,8 Vcc
Faixa de medição de entrada: 33~2830m3/h
Faixa de transmissão saída: pulsos de HF
Descrição resumida do defeito:
- Instrumento não comunica com notebook pelo software proprietário via portas USB e RS-485.
	
	01 und
	

	13
	[image: ]
	Multímetro Digital
Marca: Fluke. Modelo: 17B+
Faixa de alimentação elétrica: 02 pilhas AA
Descrição resumida do defeito:
- Conectores que captam a tensão nas extremidades das pilhas falharam por fadiga mecânica.
	
	01 und
	

	14
	[image: ]
	Conversor de volumes
Marca: Eagle. Modelo: Xartu/1
Número de série: 014044
Faixa de alimentação elétrica: 7~30 Vcc
Descrição resumida do defeito:
- Porta de comunicação serial RS-232 COM1 com defeito (não comunica).
	
	01 und
	

	15
	[image: ]
	Conversor de volumes
Marca: Eagle. Modelo: Xartu/1
Número de série: 014041
Faixa de alimentação elétrica: 7~30 Vcc
Descrição resumida do defeito:
- Instrumento sem energizar. LCD com baixa visibilidade.
	
	01 und
	

	16
	[image: ]
	Conversor de volumes
Marca: Eagle. Modelo: Xartu/1
Número de série: 015027
Faixa de alimentação elétrica: 7~30 Vcc
Descrição resumida do defeito:
- Instrumento sem energizar. LCD com baixa visibilidade.
	
	01 und
	

	PREÇO GLOBAL (R$)
	



5. OUTROS REQUISITOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 
5.1. AVALIAÇÃO
5.1.1. Caso necessário, a avaliação dos instrumentos para composição da planilha de preços unitários e apresentação de proposta técnico-comercial deverá ser realizada na sede da SERGAS, onde os dispositivos estarão disponibilizados por um prazo de 5 dias úteis. A SERGAS também disponibilizará os manuais do usuário fornecidos pelos fabricantes.

5.2. PRAZO
5.2.1. Todos os Manômetros devem 
 DE EXECUÇÃO
5.2.2. O prazo para realização dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura da Autorização de Serviço.

5.3. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.3.1. Garantia mínima de 03 (três) meses contra defeitos ou falhas 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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