ANEXO 1A -  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B | ORIGINAL REVISÃO GERAL DO DOCUMENTO REVISÃO GERAL DO DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 13-07-2022 | # 20-02-2024 | # 25-02-2025 |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # GAZZANEO | # AFONSO | # AFONSO |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # JOÃO | # ALBERTO F. | # ALBERTO F. |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Rotâmetro é um instrumento utilizado para medir a vazão de fluidos líquidos ou gasosos em um sistema. Utiliza o princípio de medição de vazão de área variável com pressão constante.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para o fornecimento de rotâmetros, conforme requisitos especificados.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção dos rotâmetros deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de instalação a ser construída.

    - Brasileiras

      - Não se aplica

    - Internacionais

      - Não se aplica

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados pelo Projetista e resolvidos em comum acordo com a Gerência de Engenharia da SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O GÁS NATURAL A SER FORNECIDO TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

    - Não Aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS DO ROTÂMETRO

    - Visor interno: Vidro borosilicato com escala graduada;

    - Comprimento mínimo do tubo de medição: 150 mm;

    - Invólucro externo: Acrílico transparente;

    - Carcaça estrutural externa de proteção em alumínio;

    - Leitura: Analógica, diretamente na escala graduada com unidade de vazão (Nm3/h ou L/h);

    - Fluido: Ar comprimido à 20°C e 14,7 psia (1,00 bar abs) ou 17,4 psia (1,20 bar abs);

    - Pressão máxima operacional: 10 bar, ou superior;

    - Faixa de temperatura de operação: 0 a 50°C, ou mais amplo;

    - Faixa de medição: 0,5 a 3,0 Nm3/h (500 a 3000 L/h), ou mais amplo;

    - Resolução: 0,1 Nm3/h (100 L/h) ou melhor;

    - Sinalizador de leitura: Esfera flutuante;

    - Exatidão: 2% do fundo de escala, ou melhor;

    - Repetibilidade: +/- 0,25 %, ou melhor;

    - Válvula de controle de vazão: do tipo agulha;

    - Posição da válvula de controle de vazão: na entrada ou na saída;

    - Materiais de construção:

      - Elastômeros de vedação: viton, PTFE ou buna-n;

      - Conexão de entrada: Inferior-traseira, rosca fêmea ¼” NPT, aço inoxidável;

      - Conexão de saída: Superior-traseira, rosca fêmea ¼” NPT, aço inoxidável.

- OUTROS REQUISITOS DO ROTÂMETRO

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Certificado de calibração em laboratório rastreável à RBC (CGCRE/INMETRO) para instrumentos de medição da grandeza vazão ou, alternativamente, certificado de calibração de fábrica.

  - DOCUMENTOS TÉCNICOS

    - Manual de operação e manutenção, em idioma português ou inglês.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do (s) produto (s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS;

- ANEXOS

  - Não se aplica