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1. DEFINIÇÕES 
1.1. UMA BOMBA PNEUMÁTICA DE BANCADA COMPARADORA DE PRESSÃO É UM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA GERAR E AJUSTAR PRESSÕES PNEUMÁTICAS CONTROLADAS, UTILIZANDO AR COMO MEIO DE TRANSMISSÃO, COM A FINALIDADE DE CALIBRAR, TESTAR E VERIFICAR INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO. O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO BASEIA-SE NA COMPARAÇÃO ENTRE O INSTRUMENTO EM TESTE E UM PADRÃO DE REFERÊNCIA DE MAIOR EXATIDÃO, AMBOS CONECTADOS AO MESMO CIRCUITO PNEUMÁTICO, GARANTINDO QUE RECEBAM EXATAMENTE A MESMA PRESSÃO APLICADA. 

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica visa estabelecer as condições mínimas exigíveis para a aquisição de bomba pneumática de bancada comparadora de pressão.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção da bomba pneumática de bancada comparadora de pressão deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. N/A
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados pelo Projetista e resolvidos em comum acordo com a Gerência de Engenharia da SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:
4.1.1. Não Aplicável.
4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DA BOMBA PNEUMÁTICA DE BANCADA COMPARADORA DE PRESSÃO
4.2.1. Local de aplicação: Laboratório, oficina ou em campo.
4.2.2. Tipo: de bancada.
4.2.3. Sistema de transmissão: pneumático.
4.2.4. Fluido de transmissão: ar atmosférico.
4.2.5. Acionamento: manual, através de alavanca com empunhadura ergonômica.
4.2.6. Material de fabricação do corpo: Aço inoxidável e alumínio.
4.2.7. Capacidade mínima de geração de pressão: até 120 kgf/cm2.
4.2.8. Válvula de ajuste fino de pressão.
4.2.9. Válvula de bloqueio para estabilização da pressão.
4.2.10. Isolamento para separar o volume de calibração do sistema de pressurização.
4.2.11. Fuso do pistão em aço inoxidável AISI 304 ou 316.
4.2.12. Conexão ao processo: duas saídas NPT DN 1/2", sendo uma para o instrumento de referência e outra para o instrumento em teste.
4.2.13. Anéis de vedação (o-ring) fabricados em elastômeros.
4.2.14. Peso máximo vazio: 8 kg.

5. OUTROS REQUISITOS DA BOMBA PNEUMÁTICA DE BANCADA COMPARADORA DE PRESSÃO

5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.2. Manual de operação e manutenção, em idioma português ou inglês.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas;
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal;
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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